院内采购编号：YLXZYYY2021[06-01]号

仪陇县中医医院医疗设备一批采购项目

询

价

通

知

书

采购人：仪陇县中医医院

日  期：2021年 6月 29日

询价通知书

因我院工作需要需采购医疗设备一批，现向社会供应商进行询价，符合相应资格条件的供应商根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购、质量、服务需求和供应商报价所需具备的条件如下：

一、基本情况：

1.项目名称：仪陇县中医医院医疗设备一批采购项目

2.项目编号：YLXZYYY2021[06-01]

3.项目预算：46400.00元

4.项目简要说明：预算总价 4.64 万元，超过预算的报价无效；

5.质量和技术要求：合格标准符合国家、省、市及行业现行相关质量文件要求和规定，工程或材料质量技术要求如下：

（1）按医院要求进行配送、安装；

（2）有相关材料合格证件或检验报告：

6.验收方式：

乙方完成项目内容并提交相关资料后，由医院相关部门组织验收小组进行验收。

7.售后服务要求：按常规质量和使用要求，如出现问题，供货单位须在2小时内响应，48小时内进行维修。

二、投标文件中须具备以下资料

1. 供应商资格证明：

（1）具有合法资格和能力生产或经营采购文件规定的货物和有能力提供采购文件规定的服务的国内企业法人；

（2）报价人具有医疗设备类经营范围的企业；

（3）报价人必须具有相应的售后服务能力；

（4）参加本次采购前三年内，在经营活动中没有被相关行政单位和司法机构作出停业整顿或不能参加有关报价的违法记录。

2. 供应商须密封递交资料如下：

- 资质证明材料营业执照、医疗器械经营许可证(加盖单位公章复印件)

- 询价响应报价表（后附格式）；

- 询价分项报价表（后附格式）；

- 企业法人授权委托书（后附格式）；

- 生产厂家资质（医疗器械注册证、生产许可证、经营许可证、营业执照）；

- 所投产品的详细技术资料（中文）；

- 所投产品的配置清单；

- 交货期承诺；

- 售后服务承诺；

- 本次询价不接受联合体投标，不接受电话、邮件、传真形式投标。

3.供应商所提供的货物应当是全新、未使用过的原装合格正品，若能提供其它更优质的服务，可在服务承诺函中自行提供，该承诺将作为确定成交的参考依据；并保证所提供的货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。

4.货物经使用单位验收合格后，根据合同进行结算。

5.中标项目不得转包，发现转包或变相转包，立即取消中标资格。

6.投标单位应按本标书提供的报价单进行报价，不得手工填写和随意更改。

三、相关要求：有下列情况之一者即视为无效投标文件。

- 投标文件逾期未送达的；

- 投标文件密封或密封处未加盖单位公章的；

- 不具备询价通知书规定资格要求的；

- 报价单、服务承诺未加盖单位公章，法人代表或委托授权人未签字的；

- 未提供质量保证书和售后服务承诺书的；

- 投标资质文件必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消投标资格，列入黑名单，以后我院所有采购活动将不再邀请参加；

- 按采购公告要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可；

- 投标人提供非本次采购目录要求以内的产品以及不能满足采购配置和技术要求的，将不予认可，不纳入采购。

四、成交原则：

本次询价为一次性报价，采用最低评标价法，在全部满足询价通知书实质性要求前提下，对投标报价由低到高排序，报价最低的供应商为中标候选人（投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

五、项目款支付方式：

付款方式大体如下：

（1）货物验收合格后支付90%，从验收合格日起1年后支付剩余10%。

六、提交报价日期及地点：

报名时间：  2021 年 06 月 29 日起至 2021 年 07 月 02 日上午10:00截止，工作日上午08：00-12：00，下午15:00-18：30递交投标文件。

报名地点：仪陇县中医医院（仪陇县新政镇人民路335号岐黄楼302后勤保障部）

联系人：吴峰如            联系电话： 15082784605

仪陇县中医医院

2021年6月29日

仪陇县中医医院询价采购报价单

项目名称：医疗设备一批                                                  项目编号：YLXZYYY2021[06-01]

| 序号 | 项目名称 | 具体配置 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备一批 | 详见附件 |  |  |  |  |  |
| 要求 | 1、用人民币报价； 2、报价应包含货物价格、材料费、运输费、搬运费、安装费、临时设施费、应交税费； 3、要求投标供应商提供全套资质证明； |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：                          投标单位负责人：                 联系电话：

仪陇县中医医院询价采购分项报价单

项目名称：医疗设备一批                                                  项目编号：YLXZYYY2021[06-01]

| 序号 | 项目名称 | 具体配置 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔镜灌注泵 | 详见附件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 全自动注药泵驱动装置 | 详见附件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 自动气压止血带 | 详见附件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 双通道注射泵 | 详见附件 | 3 | 套 |  |  |  |

投标单位（公章）：                          投标单位负责人：                 联系电话：

采购项目清单及要求

一、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 （套） | 预算总金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔镜灌注泵 | 1 | 15000 |  |
| 2 | 全自动注药泵驱动装置 | 1 | 5000 |  |
| 3 | 自动气压止血带 | 1 | 12000 |  |
| 4 | 双通道注射泵 | 3 | 14400 |  |

- 技术要求

（一）、腔镜灌注泵

- 1、压力设定范围: 20mmHg～400mmHg（2～53.3Kpa）

- 2、压力调节步长：1mmHg（0.1Kpa）

- 3、流量设定范围: 0.1～1.0L/min

- 4、流量调节步长：0.1 L/min

- 5、噪声: ≤50dB(A)

- 6、具有间歇加载连续运行、持续液体灌注两种运行方式

- 7、设有压力值切换按键，可在Kpa和mmHg之间切换

- 8、根据压力和流量设定值，可分别适用于泌尿科（输尿管镜、经皮肾镜）、妇科（宫腔镜）、骨科（关节镜）等手术。

- 9、具有记忆能力，开机显示上次设定的压力和流量值

- （二）、全自动注药泵驱动装置

1、具备持续给药、时辰给药功能

2、设置范围1-50ml/h，容量150ml、300ml

3、具备自检、密码锁、键盘锁功能

4、具备信息记录功能，可保存最多99次运行记录

5、具备输液阻塞、极限量、气泡输入报警功能

（三）、自动气压止血带

1、具备数码管显示、声光提示、连续运行模式

2、压力设定范围及静态压力允差：（0～70）kPa[（0～525）mmHg]，

允差：±1Kpa（±8mmHg）

3、压力稳定范围：(0～1)kPa[（0～8）mmHg]

4、时间设定范围及允差：0～240 分钟，允差：±1 分钟

5、初始充气时间：≤40 秒

- （四）、双通道微量注射泵

1、国际标准设计

2、适配所有品牌注射器；

3、具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态；

4、具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警；

5、泵固定夹在不需要任何工具的情况下可任意90℃旋转进行横竖固定；

6、泵固定夹跟泵是一体化装置

7、注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度；

8、注射中Bolus可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射；

9、KVO速度可设置：可根据不同的针筒规格设置KVO速度，KVO速度默认为0.5ml/h；10ml规格的注射器的KVO速度范围为0.1~1ml/h；20ml、30ml和50ml的KVO速度范围0.1~5ml/h；

10、自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h；

11、电气符合医院的工作要求，AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电，可连续工作超过6小时；

13、快进速度可设置，10ml:5~400ml/h, 20ml:5~600ml/h, 30ml:5~900ml/h, 50ml:5~1500ml/h；

14、具有限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能。

15、可选择升级无线输注监控系统，同时监控达500多台注射泵输液泵。

16、具有通道休眠功能，防止误操作。

17、开机具有保持上次参数或清零两种可选模式

18、可选择和输液泵叠加组合成4-8通道输注集成系统，通过一条电源线输出。

19、具有三档阻塞报警阀选择

20、报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档；

21、使用“爪式可开启”机构的注射器推杆；

22、双通道一体机，可以分速输注；

23、双色系设计，不同通道对应不同颜色；

24、注射精度：≤±2%

★25、具有延长管脱落报警功能：在注射过程中，能够检测延长管或者针头脱落，并10s报警提示；

★26、紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设电池可以持续报警；

★27、残余报警距离调整具有三种模式：时间模式、距离模式、容量模式

28、可以根据实际需要选择在暂停状态下或注射过程中两种快速推注方式；

投标单位关于资格的声明函

致：仪陇县中医医院

根据贵院编号                 的询价通知书，正式授权下述签字人（姓名和职务）                代表投标供应商            （投标供应商名称），提交投标文件正本壹份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合采购方和本次招标要求，我们同意向贵院提供与投标有关的证据和资料。

2.我们的投标文件中所填写所有关于资格文件，附件材料说明及证明陈述均是真实,准确的，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

3.我们已详细审查了贵院的询价通知书，投标后，我们放弃对询价通知书质疑的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期内具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同。

6.我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购单位、其他供应商或者贵中心恶意串通、绝不向采购人、贵院工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购单位进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵院及相关管理部门的处罚。

法定代表人（负责人）签字：

投标单位（公章）：

年  月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                    （投标单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加仪陇县中医医院的项目名称：             ，项目编号：               投标活动。代理人以本公司名义处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：

投标单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字、盖章）

日 期：      年  月  日

附：法定代表人（负责人）及被委托授权人有效身份证复印件

质量保证书

我公司就仪陇县中医医院XXXXXXXXXXXX的质量保证如下：

投标单位（章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：     年   月   日

服务承诺书

我公司就仪陇县中医医院医疗设备一批投标的服务承诺如下：

（选型、供货、安装、验收、调试、免费保修阶段的服务内容）

投标单位（章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：     年   月   日

技术要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |