院内采购编号：YLXZYYY2022YNGW[002]

仪陇县中医医院

内镜一体化清洗消毒中心采购项目

询

价

通

知

书

采购人：仪陇县中医医院

日  期：2022年05月09日

询价通知书

因我院工作需要需采购医疗设备一批，现向社会供应商进行询价，符合相应资格条件的供应商根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购、质量、服务需求和供应商报价所需具备的条件如下：

一、基本情况：

1.项目名称：仪陇县中医医院内镜一体化清洗消毒中心采购项目

2.项目编号：YLXZYYY2022YNGW[002]

3.项目预算：7万元

4.项目简要说明：预算总价 7 万元，超过预算的报价无效；

5.质量和技术要求：合格标准符合国家、省、市及行业现行相关质量文件要求和规定，工程或材料质量技术要求如下：

（1）按医院要求进行配送、安装；

（2）有相关材料合格证件或检验报告：

6.验收方式：

乙方完成项目内容并提交相关资料后，由医院相关部门组织验收小组进行验收。

7.售后服务要求：按常规质量和使用要求，如出现问题，供货单位须在4小时内响应，48小时内进行维修。

二、投标文件中须具备以下资料

1. 供应商资格证明：

（1）具有合法资格和能力生产或经营采购文件规定的货物和有能力提供采购文件规定的服务的国内企业法人；

（2）报价人具有医疗设备类经营范围的企业；

（3）报价人必须具有相应的售后服务能力；

（4）参加本次采购前三年内，在经营活动中没有被相关行政单位和司法机构作出停业整顿或不能参加有关报价的违法记录。

2. 供应商须密封递交资料如下：

- （1）资质证明材料营业执照、医疗器械经营许可证(加盖单位公章复印件)

- （2）询价响应报价表（后附格式）；

- （3）企业法人授权委托书（后附格式）；

- （4）生产厂家资质（医疗器械注册证、生产许可证、经营许可证、营业执照）；

- （5）所投产品的详细技术资料（中文）；

- （6）所投产品的配置清单；

- （7）交货期承诺；

- （8）售后服务承诺；

- （9）本次询价不接受联合体投标，不接受电话、邮件、传真形式投标。

3.供应商所提供的货物应当是全新、未使用过的原装合格正品，若能提供其它更优质的服务，可在服务承诺函中自行提供，该承诺将作为确定成交的参考依据；并保证所提供的货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。

4.货物经使用单位验收合格后，根据合同进行结算。

5.中标项目不得转包，发现转包或变相转包，立即取消中标资格。

6.投标单位应按本标书提供的报价单进行报价，不得手工填写和随意更改。

三、相关要求：有下列情况之一者即视为无效投标文件。

- 1、投标文件逾期未送达的；

- 2、投标文件密封或密封处未加盖单位公章的；

- 3、不具备询价通知书规定资格要求的；

- 4、报价单、服务承诺未加盖单位公章，法人代表或委托授权人未签字的；

- 5、未提供质量保证书和售后服务承诺书的；

- 6、投标资质文件必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消投标资格，列入黑名单，以后我院所有采购活动将不再邀请参加；

- 7、按采购公告要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可；

- 8、投标人提供非本次采购目录要求以内的产品以及不能满足采购配置和技术要求的，将不予认可，不纳入采购。

四、成交原则：

本次询价为一次性报价，采用最低评标价法，在全部满足询价通知书实质性要求前提下，对投标报价由低到高排序，报价最低的供应商为中标候选人（投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

五、项目款支付方式：

付款方式大体如下：

（1）货物验收合格后支付90%，从验收合格日起1年后支付剩余10%。

六、提交报价日期及地点：

报名时间： 2022 年 05 月 09 日起至 2022 年 05 月 12 日止，工作日上午08：00-12：00分，下午15:00-18：30分递交投标文件。

报名地点：仪陇县中医医院（仪陇县新政镇人民路335号岐黄楼302后勤保障部）

联系人：吴先生            联系电话： 15082784605

仪陇县中医医院

2022年05月09日

仪陇县中医医院询价采购报价单

项目名称：仪陇县中医医院内镜一体化清洗消毒中心采购项目               项目编号：YLXZYYY2022YNGW[002]

| 序号 | 项目名称 | 具体配置 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见附件 |  |  |  |  |  |
| 要求 | 1、用人民币报价； 2、报价应包含货物价格、材料费、运输费、搬运费、安装费、临时设施费、应交税费； 3、要求投标供应商提供全套资质证明； |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：                          投标单位负责人：                 联系电话：

采购项目清单及技术参数要求

一、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 （套） | 预算总金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜一体化清洗消毒中心 | 1 | 70000 |  |

二、技术参数要求

| 内镜一体化清洗消毒中心参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 功能及技术参数 |
| 1 | 清洗/酶洗槽 | 1.1清洗台面由四个内镜专业洗消槽组成，分别为初洗/酶洗槽、次洗槽、消毒槽和末洗槽组成，槽体采用PMMA&ABS复合材料压注模具一次成型。槽体表面光滑，有韧性，既美观又能保护内镜.（提供PMMA&ABS材质第三方有效证明文件） 1.2槽面经数次冷热加工且经防水、防酸、防碱多工艺处理，质薄而坚硬，光亮平滑，抗菌，易清洗，耐摩擦。材料厚度≥6mm。槽体周边的吸附工艺水平高湛，使R角尽量保持90度。每个槽之间的连接紧密、平整，避免残留。 1.3固层由塑料碳纤维胶树脂混合而成，起到加固台面、 承重，安装固定作用；防止迸裂，防止台面长期使用变形。 1.4所有槽体采用后拆式设计，在槽后上方向上突出≥60mm，避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面。槽体后板采用连体设计，既美观，又避免积水残留。 1.5槽体台面采用流体学工艺设计，科学的与人体结构相结合，又不积水。台面厚度＞5mm，离地高度≤860mm。槽体排水面既美观，又能使污水排放干净，防止污染。 ※1.6方槽外径：≤610mm×660mm×170mm，小方槽内径：≥490mm×410mm×170mm |
| 2 | 消毒槽 | 2.1清洗台面由四个内镜专业洗消槽组成，分别为初洗/酶洗槽、次洗槽、消毒槽和末洗槽组成，槽体采用进口PMMA和ABS复合材料压注模具一次成型。槽体表面光滑，有韧性，既美观又能保护内镜. 2.2槽面经数次冷热加工且经防水、防酸、防碱多工艺处理，质薄而坚硬，光亮平滑，抗菌，易清洗，耐摩擦。材料厚度≥6mm。槽体周边的吸附工艺水平高湛，使R角尽量保持90度。每个槽之间的连接紧密、平整，避免残留。 2.3固层由塑料碳纤维胶树脂混合而成，起到加固台面、 承重，安装固定作用；防止迸裂，防止台面长期使用变形。 2.4所有槽体采用后拆式设计，在槽后上方向上突出60mm，避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面。槽体后板采用连体设计，既美观，又避免积水残留。 2.5槽体台面采用流体学工艺设计，科学的与人体结构相结合，又不积水。台面厚度＞5mm，离地高度≤860mm。槽体排水面既美观，又能使污水排放干净，防止污染。 ※2.6方槽外径：≤610mm×660mm×170mm，小方槽内径：≥490mm×410mm×170mm 2.7按最新规范配备专用动力泵，最大扬程≥10M，最大流量≥28L/MIN，耐酸耐碱。 2.8一键启动自动排废液和排废水，无需手工，降低医护人员与危化品的接触时间，保障医护人员的人身健康。 |
| 3 | 柜架及门 | 3.1柜门由进口彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱，永不变型变色，生锈。 3.2柜门门框采用进口塑钢材料压注而成，防潮，防腐蚀。既美观又耐用。 3.3柜门固定活页采用防锈可调式，方便有需要时对柜门进行调校。 3.4柜门全部安装于架子外部，避免架子结构外露而不协调，不美观。 3.5门板颜色可按用户要求定制色彩。根据用户实际尺寸整体设计，使门板大小均衡，协调美观。 3.6.支架选用进口304不锈钢，厚度≥1.2mm。配备万向轮与制动，方便转运。 |
| 4 | 功能背板 | 4．1表面光滑、耐腐蚀，永不生锈，既美观又实在，易于清洁擦拭，不会存在死角。 4．2 背板材料采用进口PMMA复合材料，厚度≥6mm，无须用采用玻璃钢加固，防止爆裂，也易于安装。 4．3背板采用整体式一次性压模吸注而成，接缝少、雅观。 4．4背板中部突出部份为≥20cm×10cm，既可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品，结构合理、防水，存放稳固。 4．5转角槽背板一体连成，与转角槽结构协调一致，雅观实用。 4．6电箱、照明灯可安装为内藏式，整体协调美观。 |
| 5 | 全自动电子水源开关 | 16．1自动控制，避免下班忘记关闭水源而造成损失。 |
| 6 | 可控式水龙头 | 6.1国内著名品牌,可伸缩设计，抗强酸碱,具有耐腐蚀功能 。出水装置经过防腐蚀处理。 6.2纯不锈钢制成。拒绝断裂风险。 6.3可控制转向于水流方向。易于拆卸及物表消毒。 |
| 7 | 高压水/气枪 | 7.1额定压力0.29Mpa。 7.2压力和出水，出气方向可调。 7.3配≥2个不同形状喷嘴，更换采用螺旋式，既方便又紧固。 7.4内镜专用，采用优质304#全不锈钢材料一次性开模铸造，无接缝，防腐蚀电镀处理。 7.5设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。 7.6开关压力可调，根据个人习惯和方法可随时调整。 7.7开关设置灵敏，便于工作人员使用。 |
| 8 | 水处理器 | 8.1处理性能指标要求：严格按照卫生部《规范》，专用水处理器，多层式渗透0.22um 和0.1 um 分级高精度超微过滤高精过滤，净化水质，更保证内镜清洗安全。 8.2水处理器安装既美观，又科学合理，并备有专用工具，便于拆卸。 8.3过滤芯更换成本较低，能提高运营效益。 8.4带紫外线杀菌装置，为用水提供安全保障。紫外线杀菌装置使用寿命≥5000小时 |
| 9 | 内镜清洗消毒流程牌 | 9．1不干胶贴于背板上，规范内的每个流程清晰可见。 9.2易于更换以及清洁。 9．2可选配ABS板材固定于背板上。 |
| 10 | 保养操作平台 | 10.1干燥台采用进口PMMA复合材料压注模具一次成型。外尺寸:≤长1700mm*宽660mm*高860mm(根据实际场地可作调整)。 10.2台面有多个小圆型突起，防止内镜打滑又有利于内镜干燥。 10.3台面结构与清洗槽协调一致，同时防止内镜掉落地上。 10.4、嵌入式多功能控制开关插座,方便快捷。 10.5一体化的电、气供应系统,可灵活调整摆放位置。 |
| 11 | 照明灯 | 11．1低温暖色，镶嵌于背板上。 11．2卡扣设计，便于更换。 |
| 12 | 多功能一体化电路系统 | 12．1所有供电系统都经过漏电和负载保险开关，保护使用人员的安全。 12．2开关和插座都有防水保护装置。 12．3强电和弱电线路错开，且强电有双重绝缘保护和接地保护，双重保险。 12．4供电线路根据整套系统负荷设计，保证安全，放心使用。 |
| 13 | 专用供排水系统 | 13.1供水系统：根据用户水质进行合适的处理，保证各个清洗槽的水源符合要求。 13．2根据供水压力和供水管径大小，将每个槽压力大小控制在2.0~5.0Kpa，单槽的供水管径为4分。 13．3合理设计供排水管道，使安装和维护方便容易。 13．4清洗槽的槽底从周围向中间倾斜，保证污水排放干净，避免交叉污染。 13．5每个清洗槽都时有溢液功能，保证在排水过满时自动排出，避免液体溢出槽面。 13．6清洗槽的排水管采用符合国际标准的U型管，避免下水道溢出各种异味或有害气体、细菌污染空气。 13．7所有水管采用耐酸碱、耐热的标准PRPP管，长久耐用，不容易渗漏。 13．8根据排水方向结构，合理安装，使排水顺畅，避免集中排水时反冲。 13．9隐藏式设计，下水口可经受消毒液的腐蚀。 |
| 14 | 消毒定时灌流器 | ※14.1隐藏式设计，注流器与电脑控制器，控制实际操作流程，并具备定时、倒计时功能,结束时声音报警提示功能。机械按键不受穿戴以及水渍影响。 ※14.2整体配置实现半自动化操作，具备智能化中心，控制系统（消毒时间及次数数码显示、消毒液过期自动报警等）。 14.3微型电脑控制，体积小，操作简单，数据可根据要求来调整。 ※14．4配有多种牌子的内镜连接头和≤10μ的过滤网，便于灌流、更换接头，连接于槽体为进口快接，方便更换与清理，预防纱布棉絮物堵塞。 14．5严格按《内镜清洗消毒操作规范（2016版）》的标准，国际标准设计，注流器高水压，低流量，适合不同品牌管径内镜。内外同时灌流，使清洗更彻底，保证消毒效果。 14.7 电压：24V 功率：≥72W |
| 15 | 高压气泵 | 15.1工作方式：采用静音医用无油气泵， 15.2工作电压：AC220V，50Hz，电流：5A，功率：＜600W， 15.3额定排气量≥110L/min（0.4mpa），停机压力：0.75mpa， 15.4机器工作噪音≤58db， 15.5容积 ：≥22L 15.6大流量无油摇摆活塞式的压缩机作为动力源，经两重水气分离提供稳定的无油无水气源，避免油污进入人体，又能避免终端机器的非耐油管因有油而引发故障。其部件均选用优质元器件。 15.7流量大，噪音低，气源洁净干燥，运行平稳，能长时间连续工作，寿命长，全自动控制，在运行过程中，当气罐内压力达到设定的最小值或最大值时，压缩机将自动开机或停机， |
| 16 | 自动吹气功能 | 16．1不锈钢制作，用于放置纱布或者无纺布。 16．2固定于背板上，抽取设计，便于拿放酶液和更换。 |
| 17 | 内镜烘干机 | 17．1用于快速烘干內镜表面，输送热风，低温低噪。 17．2固定于背板上，可伸缩设计。 |
| 18 | 酶洗/消毒槽盖 | 18.1采用ABS材料压注模具一次成型。 18.2盖子透明密封，方便观察消毒槽中镜子状况，有利于及时采取相应措施。 18.3盖子带两个手柄，污染和洁净分开拿取，减少交叉感染。方便取放。 18.4盖子能完全密封消毒池，防止消毒液汽化污染环境，损害医务工作人员健康。 |
| 19 | 纱布盒 | 19．1不锈钢制作，用于放置纱布或者无纺布。 19．2固定于背板上，抽取设计，便于拿放酶液和更换。 |
| 20 | 酶瓶架 | 20．1不锈钢制作，用于放置多酶。 20．2固定于背板上，抽取设计，便于拿放酶液和更换。 |
| 21 | 消毒液自动隐藏装置 | ※21.1消毒液存储箱容积≥20升。 21.2使用时自动抽取消毒液，灌注消毒液，并在连接管内循环消毒。 21.3使用完毕后自动储存消毒液进入储液箱，避免消毒液长期裸露在空气中挥发及异味传播。 21.4一键式排废液功能。 |

投标单位关于资格的声明函

致：仪陇县中医医院

根据贵院编号                 的询价通知书，正式授权下述签字人（姓名和职务）                代表投标供应商            （投标供应商名称），提交投标文件正本壹份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合采购方和本次招标要求，我们同意向贵院提供与投标有关的证据和资料。

2.我们的投标文件中所填写所有关于资格文件，附件材料说明及证明陈述均是真实,准确的，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

3.我们已详细审查了贵院的询价通知书，投标后，我们放弃对询价通知书质疑的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期内具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同。

6.我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购单位、其他供应商或者贵中心恶意串通、绝不向采购人、贵院工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购单位进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵院及相关管理部门的处罚。

法定代表人（负责人）签字：

投标单位（公章）：

年  月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                    （投标单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加仪陇县中医医院的项目名称：             ，项目编号：               投标活动。代理人以本公司名义处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：

投标单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字、盖章）

日 期：      年  月  日

附：法定代表人（负责人）及被委托授权人有效身份证复印件

质量保证书

我公司就仪陇县中医医院XXXXXXXXXXXX的质量保证如下：

投标单位（章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：     年   月   日

服务承诺书

我公司就仪陇县中医医院XXXXXXXXXXXX投标的服务承诺如下：

（选型、供货、安装、验收、调试、免费保修阶段的服务内容）

投标单位（章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：     年   月   日

技术要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |