采购项目编号：YLXZYYY2026YNGW0509

仪陇县中医医院

医疗设备采购项目

询

价

文

件

采购人：仪陇县中医医院

日  期：2026年5月

询价通知书

因我院工作需要需采购动态心电仪等医疗设备一批（详见采购项目清单），现面向社会进行公开询价，请符合相应资格条件的供应商根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购、质量、服务需求和供应商报价所需具备的条件如下：

一、基本情况：

1.项目名称：仪陇县中医医院医疗设备采购项目

2.项目编号：YLXZYYY2026YNGW0509

3.项目预算：4.88万元

4.项目简要说明：预算总价4.88万元，超过预算的报价无效。

5.质量和技术要求：合格标准符合国家、省、市及行业现行相关质量文件要求和规定，工程或材料质量技术要求如下：

（1）按医院要求进行配送、安装；

（2）有相关材料合格证件或检验报告：

6.验收方式：

乙方完成项目内容并提交相关资料后，由医院相关部门组织验收小组进行验收。

7.售后服务要求：按常规质量和使用要求，如出现问题，供货单位须在4小时内响应，48小时内进行维修。

二、投标文件中须具备以下资料

1. 供应商资格证明：

（1）具有合法资格和能力生产或经营采购文件规定的货物和有能力提供采购文件规定的服务的国内企业法人；

（2）报价人具有医疗设备类经营范围的企业；

（3）报价人必须具有相应的售后服务能力；

（4）参加本次采购前三年内，在经营活动中没有被相关行政单位和司法机构作出停业整顿或不能参加有关报价的违法记录。

2. 供应商须密封递交资料如下：

- （1）资质证明材料营业执照、医疗器械经营许可证或备案凭证(加盖单位公章复印件)

- （2）询价响应报价表（后附格式）；

- （3）企业法人授权委托书（后附格式）；

- （4）生产厂家资质（医疗器械注册证、生产许可证、经营许可证、营业执照）；

- （5）所投产品的详细技术资料（中文）；

- （6）所投产品的配置清单；

- （7）交货期承诺；

- （8）售后服务承诺；

- （9）本次询价不接受联合体投标，不接受电话、邮件、传真形式投标。

3.供应商所提供的货物应当是全新、未使用过的原装合格正品，若能提供其它更优质的服务，可在服务承诺函中自行提供，该承诺将作为确定成交的参考依据；并保证所提供的货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。

4.货物经使用单位验收合格后，根据合同进行结算。

5.中标项目不得转包，发现转包或变相转包，立即取消中标资格。

6.投标单位应按本标书提供的报价单进行报价，不得手工填写和随意更改。

三、相关要求：有下列情况之一者即视为无效投标文件。

- 1、投标文件逾期未送达的；

- 2、投标文件未进行密封且未未加盖单位公章的；

- 3、不具备询价通知书规定资格要求的；

- 4、报价单、服务承诺未加盖单位公章，法人代表或委托授权人未签字的；

- 5、未提供质量保证书和售后服务承诺书的；

- 6、投标资质文件必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消投标资格，列入黑名单，以后我院所有采购活动将不再邀请参加；

- 7、按采购公告要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可；

- 8、投标人提供非本次采购目录要求以内的产品以及不能满足采购配置和技术要求的，将不予认可，不纳入采购。

四、成交原则：

本次询价为一次性报价，采用最低评标价法（以总价计算），在全部满足询价通知书实质性要求前提下，对投标报价由低到高排序，报价最低的供应商为中标候选人（投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

五、项目款支付方式：

付款方式大体如下：

（1）货物验收合格后支付 95% ，从验收合格日起 1 年后支付剩余 5% 。

六、提交报价日期及地点：

报名时间： 2026 年5月 9日上午8:30起至 2026 年 5 月 14 日上午10:00止，工作日上午08：30-11：30，下午14:30-17：00递交投标文件。

报名地点：仪陇县中医医院（仪陇县新政镇新南路二段2号，综合楼408）

联系人：周老师 电话：15281789694  联系人：吴老师 电话：15082784605

仪陇县中医医院

2026年5月9日

仪陇县中医医院询价采购报价单

项目名称：仪陇县中医医院医疗设备采购项目             项目编号：YLXZYYY2026YNGW0509

| 序号 | 品目名称 | 具体配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计价格 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见附件 |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | 1、本报价单报价均为人民币报价； 2、报价应包含货物价格、材料费、运输费、搬运费、安装费、临时设施费、应交税费等； 3、要求投标供应商提供全套资质证明；备注栏中应标明具体型号及生产厂家； 4、报价需为单台价格; |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：                          投标单位负责人：                 联系电话

采购项目清单及技术参数要求

- 项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 （台） | 预算控制单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电图仪 | 2 | 13500 |  |
| 2 | 熏蒸治疗仪 | 1 | 9800 |  |
| 3 | 多功能艾灸仪 | 2 | 6000 |  |
| 预算总价（元） |  | 48800 |  |  |

二、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电图仪 | 一、技术参数 1、连续记录时间应≥72小时； 2、导联(通道)：12导、3导； 3、频率响应：0.05～65HZ，输入阻抗：≥30MΩ； 4、记录方式：全信息无压缩； 5、增益:5、10、20、40mm/mv； 6、共模抑制比≥100dB；采样率：128-1024次/秒/通道，起博采样率32000HZ 7、LCD显示文字和波形，支持中、英文 8、转换精度：12或16位 9、需有实时时钟显示，显示内容应包含：年、月、日；时、分、秒 10、数据接口：SD卡 11、起博检测：支持，起博采样率32000HZ；独立显示通道，3通道检测 12、操作温度：10°C-45°C 13、存储温度：-20°C-55°C 14、操作\存储湿度：10%-95% 二、分析软件应具备但不限于以下功能： 1、模板分析功能：需可根据病人实际波形逐跳进行模板分类；图形学再分解，可对形态相同，定义不同的心搏进行再分类及定义编辑 2、智能化室上性早搏分析, 具有专业分析工具 3、自动及手动房颤房扑分析, 具有专业分析工具 4、起搏器分析功能：可做起搏器分析，能够根据起搏参数统计起搏失败、输出失败、感知过度、感知失灵等。 5、ST段高分辨率波形测量功能：在完成心律失常编辑后，能够对正常QRS波做实时高分辨率波形测量；测量点应可根据波形手动调整，保证测量的准确性 6.能够进行条图编辑； 7.对传导阻滞及暂停的事件应可通过定义R-R 及N-N 间期, 快速统计所有相关事件 8.心电波形上应可实时测量并显示R-R 间期数值,应有角规测量功能； 9.应有打印预览功能； 10.数据应可输入网络心电信息系统 11.单通道分析时间不小于12秒 ；多通道分析时间不小于30秒； 12. 应具备将24小时的RR间期直方图，用不同的颜色进行显示，可以选择，任何时刻任意RR间期的QRS，能够进行快速编辑； 13.应有二次归类自动反混淆功能； 14.需能够将一段时间内的心率数据以曲线的形式呈现出来 15.需能够手动选择指定时间，指定RR间期范围内的QRS，对QRS的属性进行编辑 16、应可自定义报告打印项目、页边距、字体、行距、图条打印通道和长度等信息，并能支持单通道长时间打印 17、需能与医院HIS、PACSS系统及第三方系统进行对接； |
| 2 | 多功能艾灸仪 | 1、灸头输出路数≥4路，各路输出需可同时进行施灸。 2、灸头线长：1800mm±200mm，灸头需具备自锁功能，以保证连接牢固不易脱落。 3、应具有磁热疗法、灸疗、督灸等功能，应可配合针灸针使用实现温针灸功能；应可配合多种媒介实现隔物灸功能。 4、每路输出温度应可单独和统一调整，灸头工作温度调整范围：30℃～65℃,步进1℃，各灸头工作温度与设定温度的绝对偏差≤10℃,最高温度应不大于70℃。 5、需具备定时功能：定时时间调整范围：1min～60min, 步进1min，允差±5%。 6、灸头需具有温针孔，可实施温针灸，温针孔尺寸：φ3mm～4.5mm 7、 灸头阻抗：35Ω±15% 8、 单个灸头功率：4W±15% 9、 各灸头表面磁感应强度范围不超过20mT～120mT 10、 磁场安全范围：距灸头表面10cm外磁感应强度应不大于0.5mT。 11、 隔物灸槽尺寸：Ф22mm ±10% |
| 3 | 熏蒸治疗仪 | - 通道数：双通道喷头≥2个，可独立控制。 - 保温及治疗功率多档可调。 - 药液从常温加热到95℃，时间需≤15分钟。 - 治疗时间1-60分钟可调。 - 需具有低液位报警及温度保护开关功能；需具有缺液自动停止加热并报警功能；最大安全加液量≥5L。 - 应具备保温功能，保温温度应可调。 - 需具备温度监测功能，能够实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，超过50℃自动切断电源。 - 需具有声音提示功能。 - 需具有冷凝水实时自动回收功能；需配置减压阀能够自动排气减压。 - 喷杆应多角度旋转可调，能够满足临床患者不同体位的熏蒸需求。 - 额定装药容量：≥5L。 - 需具有智能倒计时功能。 - 排液管路须确保排液方便快捷不阻塞 - 机械臂旋转角度：0～360°。 |

投标单位关于资格的声明函

致：仪陇县中医医院

根据贵院编号                 的询价通知书，正式授权下述签字人（姓名和职务）                代表投标供应商            （投标供应商名称），提交投标文件正本壹份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合采购方和本次招标要求，我们同意向贵院提供与投标有关的证据和资料。

2.我们的投标文件中所填写所有关于资格文件，附件材料说明及证明陈述均是真实,准确的，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

3.我们已详细审查了贵院的询价通知书，投标后，我们放弃对询价通知书质疑的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期内具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同。

6.我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购单位、其他供应商或者贵中心恶意串通、绝不向采购人、贵院工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购单位进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵院及相关管理部门的处罚。

法定代表人（负责人）签字：

投标单位（公章）：

年  月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                    （投标单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加仪陇县中医医院的项目名称：             ，项目编号：               投标活动。代理人以本公司名义处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：

投标单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字、盖章）

日 期：      年  月  日

附：法定代表人（负责人）及被委托授权人有效身份证复印件

质量保证书

我公司就仪陇县中医医院XXXXXXXXXXXX的质量保证如下：

投标单位（章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：     年   月   日

服务承诺书

我公司就仪陇县中医医院XXXXXXXXXXXX投标的服务承诺如下：

（选型、供货、安装、验收、调试、免费保修阶段的服务内容）

投标单位（章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：     年   月   日

技术要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |